南京信息工程大学招标处2019年招标文件                第 2 页 共 3 页

南京信息工程大学XXX学院XXX设备采购项目招标文件
(招标编号：)

为满足学校相关科研项目工作需要，受校实验室与设备管理处委托，就XXX设备采购项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商报名投标，现将有关情况说明如下：

一、招标项目名称及简要说明

1. 项目名称：南京信息工程大学XXX设备采购。

2.项目简要说明：本次招标购置的设备主要用于学校XXX学院相关实验研究。主要采购内容有：XXXXXXXXX。
附件1：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	噪声信号源
	
	台
	1
	详见表后内容

	2
	CO2射频激光打标系统
	
	台
	1
	详见表后内容

	3
	全光谱射线模拟系统
	
	台
	1
	详见表后内容

	4
	中红外光束分析仪
	
	台
	1
	详见表后内容

	
	近红外光束分析仪
	
	台
	1
	详见表后内容

	5
	宽频低噪功率放大器
	
	台
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少XXX年。

主要配置或技术参数：（标注“★”指标为必须满足项，不满足按废标处理。）
1、 噪声信号源

★频率范围：75-105GHz

★ 噪声输出ENR：15.5dB

★ 噪声输出平坦度：±5.5dB

★ 典型驻波比：≤1.6

★校准频率：1GHz

• 输出端口：WR10。
2、CO2射频激光打标系统
★激光打标系统1套

★波长：10600nm

• 输出功率：10W

★标刻范围：110*110mm

★标刻速度：0-7000mm/sec

★ 最小线宽：0.03mm

• 最小字符：0.3mm

• 标刻深度：3mm

• 冷却方式：风冷

• 输入电压：ac220v/50-60Hz

3、全光谱射线模拟系统
★ 光谱匹配度达到IEC-60904-9标准A级水平，即光谱失配度在0.75 ～ 1.25，需提供相关测试报告

★ 辐照强度不稳定性达到IEC-60904-9标准A级水平，即≤2%，需提供相关测试报告

★辐照强度不均匀性达到IEC-60904-9标准A级水平，即≤2%，需提供相关测试报告

★ 圆形光斑直径≥150 mm，150mm以内光谱匹配度、辐照强度不稳定性和不均匀性均需达到AAA级

★光源有效照射距离≥200 mm，在有效照射距离内，辐照强度需达到1600 W/m2，并在1000 ～ 1600 W/m2范围内可调节，调节精度 15 W/m2
• 光谱范围：300 ～ 1100nm，AM1.5G太阳光谱

• 光源有效照射距离内的光束平行度小于±2°（半角）

•光斑垂直向下辐照，并且照射方向可以在0 ～ 90°范围内调节，可调节为水平方向

• 光斑辐照旋转角度有刻度指示（每隔5°标注一个刻度）

• 太阳模拟器可连续工作时间不小于6小时

• 太阳模拟器交付时需进行光谱匹配度、辐照稳定性和辐照均匀性的AAA级鉴定
4.1中红外光束分析仪
★含分析软件，主要用于测量光斑大小，椭圆度，高斯拟合度，光束质心位置，二维/三维能量分布，光束稳定性/指向稳定性，发散角，实时监控光束变化等

★响应波长范围：1.5um~8um
★通光孔径：直径为20mm
★测量的光斑直径：（1/e2）:1mm~10mm
• 能量范围：10W/cm2~1000W/cm2
• 输入的最大功率：150W

• 像素尺寸：x=78um, y=73um

• 分辨率：376 × 288

• 帧频：20Hz

• 兼容测量连续和脉冲激光器
4.2 近红外光束分析仪
★ 含分析软件，主要用于测量光斑大小，椭圆度，高斯拟合度，光束质心位置，二维能量分布，发散角，实时监控光束变化等

★ 响应波长范围：400~1150nm
★通光孔径：6.7mm × 5.3mm
★ 像素：1280 × 1024
• 像素大小：5.2um × 5.2um

• 动态范围：68dB

• 相机尺寸：40mm ×40mm× 20mm

5、宽频低噪功率放大器
★连续波，功率100w，带宽最低10 kHz 最高大于250 MHz

★ FLATNESS ± 1.5 dB maximum
★ GAIN ADJUSTMENT (continuousrange)18 dB minimum 
★HARMONICDISTORTION Minus 20 dBc maximum at 75 watts
★ MISMATCH TOLERANCE 100% of rated power without foldback. Will operate without damage or oscillation with any magnitude and phase of source and load impedance
• 阻抗和空气耦合超声探头匹配(w/ DCP, IEEE & RS-232等程控接口)
PAGE  
1

